广州医科大学附属妇女儿童医疗中心空气消毒机维保服务采购需求
本项目为广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（增城院区，白云院区，儿童院区，妇婴院区，珠江新城院区）空气消毒机维护保养采购，包含所有品牌空气消毒机维护保养。投标人必须对本项目整体报价。

服务内容：包括每三个月一次的常规维保，效能器件有效性检测，失效器件更换，故障维修（含50元或以下配件更换）及设备说明书要求的其他养护服务。

各院区现有设备情况：

	儿童院区数量

	设备名称
	数量（台）
	

	爱洁斯吊顶机
	5
	

	佳达利吊顶机
	41
	

	佳达利移动式消毒机
	13
	

	肯格王壁挂式空气消毒机
	1
	

	肯格王移动式空气消毒机
	47
	

	老肯壁挂机
	27
	

	老肯床单位消毒机
	17
	

	老肯吊顶机
	209
	

	利安达璧挂机
	3
	

	利安达吊顶机
	6
	

	利安达移动式消毒机
	1
	

	麒鸿吸顶机
	3
	

	赛得立吊顶机
	2
	

	小计
	375
	

	增城院区数量

	设备名称
	数量（台）
	

	健仕福移动式消毒机
	30
	

	老肯床单位消毒机
	32
	

	老肯移动式消毒机
	24
	

	小计
	86
	

	妇婴院区数量 

	设备名称
	数量
	

	佳达利天花式消毒机
	6
	

	巨光空气消毒机（挂式）
	1
	

	肯格王空气消毒机（壁挂式）
	53
	

	肯格王移动式空气消毒机
	25
	

	老肯床单位消毒机
	13
	

	老肯空气消毒机（挂式）
	4
	

	老肯空气消毒机（吸顶式）
	4
	

	利安达壁挂式消毒机
	3
	

	绿天使空气消毒机（挂式）
	1
	

	小计
	110
	

	珠江新城院区数量

	设备名称
	数量（台）
	

	IAC牌吸顶式消毒机
	86
	

	爱洁斯牌吸顶式消毒机
	5
	

	佳达利牌吸顶式消毒机
	5
	

	肯格王牌移动式消毒机
	29
	

	老肯牌床单位消毒机
	29
	

	利安达移动式消毒机
	1
	

	小计
	155
	

	白云院区

	名称
	数量
	

	申健牌壁挂式空气消毒机
	20
	

	肯格王牌壁挂式空气消毒机
	2
	

	申健牌柜式移动空气消毒机
	10
	

	小计
	32
	

	合计
	758
	


常规维保内容：

老肯床单位消毒机：整机除尘清洁保养，清洗活性炭过滤器，清洁空气导流管，检查整机运行是否正常。
老肯壁挂式空气消毒机和利安达挂式空气消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗等离子消毒装置，检查整机运行是否正常。
老肯吊顶式空气消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗等离子消毒装置，清洁活性炭过滤网，检查整机运行是否正常。
佳达利吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，检查UV激发灯是否正常，清洁PCO杀菌装置，检查整机运行是否正常。
爱洁斯吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗高压静电杀菌装置，检查整机运行是否正常。
利安达吊顶机和赛得立吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗高压静电杀菌装置，检查UV灯是否正常，检查整机运行是否正常。
麒鸿吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洁光催化杀菌装置，检查整机运行是否正常。
肯格王移动式空气消毒机和利安达移动式空气消毒机：整机除尘清洁保养，更换除尘过滤棉，检查UV杀菌灯是否正常，检查整机运行是否正常。
佳达利移动式消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洁光催化杀菌装置，检查整机运行是否正常。
肯格王壁挂式消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，检查UV灯是否正常，检查整机运行是否正常。
IAC吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗高压静电杀菌装置，检查整机运行是否正常。
巨光牌壁挂式消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，检查UV灯是否正常，检查整机运行是否正常。

申健牌柜式移动空气消毒机：整机除尘保养，清洗静电除尘杀菌装置，检查高效过滤器须定期更换，检查整机运行是否正常。
申健牌壁挂式消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，检查UV灯是否正常，检查整机运行是否正常。

★以每三个月为一个维保周期。每个维保周期内需到采购人各院区对上表中空气消毒设备至少进行一次巡查及常规维保，具体维保时间按采购人科室工作安排，巡查及常规维保记录需经采购人临床使用科室人员签名。

★故障维修：接到采购人的报障电话后，须在2小时内响应，12小时内派相关工作人员上门并解决问题，如需更换配件的，在48小时内完成。

服务要求

人员配备要求：
投标人为本项目成立专门的服务团队，人数不少于5人（不用驻场）负责对空气消毒机设备进行认真有序的维护保养，确保采购人空气消毒机设备安全、可靠、高效、无故障运行。

★中标人需委派不少于1名持有有效期内的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业）的服务人员负责空气消毒机维护保养。

投标人根据维保内容，针对性提供具体明细的服务方案，包括但不限于巡检具体内容、清洁标准、零配件更换标准、臭氧发生器、紫外线灯管、等离子发生器等效能器件的检测方案等其它维保服务内容。

需建立并完善采购人各院区每台空气消毒设备档案，并对空气消毒机设备进行状态分析，提交具体的技术方案。① 对每台空气消毒机设备编号，在不影响空气消毒机设备使用、保养区域处贴上编码。② 动静态档案系统建立和维护，包括管理制度、完善的项目组织结构图、操作手册、各项数据检测记录表、设备设施维修记录。

需保障所有维修保养的设备出于正常工作状态，符合各项管理规定及院感规定。
为保证项目开展，投标人需投入包括但不限于以下设备吸尘机、高压清洗机、臭氧检测仪。

其他服务要求

必须为服务人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及电气等危险作业时，必须做好安全技术交底工作、班前安全培训、院感防护培训，做好人员安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。
由于采购人工作的特殊性须做好本单位工作人员的培训、教育工作，遵守采购人的各项规定。如遇突发公共安全卫生事件或特殊情况，服务人员需遵守采购人的相关规定及管理。
指定的维保人员必须穿着便于辨认的工衣和配戴胸卡，维保人员在院内活动必须严格遵守医院各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。服务前需征得临床科室或管理人员同意，保护病人隐私；服务完毕后需恢复现场，不得遗留垃圾及工具等，做好与临床科室的交接。
在服务期间不得损坏采购人的设备、公共设施，如在维保过程中不慎损坏的，应负相应的责任。

重要或紧急情况下（如突发医院感染爆发、突发空气消毒设备故障、突发公共卫生安全事件等），应尽快排除故障、提供备用空气消毒机设备解决问题。

验收要求

每次完成维保工作后，须确保设备正常运作，临床使用科室相关负责人进行验收、签名。

商务要求
项目实施时间、地点

⑴项目实施时间：合同生效之日起24个月。

⑵项目实施地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心五院区。分别为：

珠江新城院区：广州市天河区金穗路9号；

儿童院区：广州市越秀区人民中路318号；

妇婴院区：广州市越秀区人民中路402号；

白云院区：广州市白云区新市新达路91-93号；

增城院区：广州市增城区荔城街增城大道293号。
2、报价要求：
（1）★投标人报价费用须包含清单设备的维修保养人工费、检测调试费、维修工具使用费、交通费，以及更换设备、配件、零件所需单价50元（含50元）以内的材料费等所有费用（单价50元及50元以下的零配件，该部分更换的零配件无论数量多少，其费用已包含在本项目服务费中，采购人不再另外支付任何费用）。如需更换单价50元以上的设备及材料、配件、零件等，须向采购人报价并征得同意后方可购买安装，按报价单价和实际安装数量进行结算。
3、结算方式

服务费以银行转账方式支付，服务费按每三个月实际维保设备数量计算，每次服务费不超过中标价的1/8。
每三个月完成维保服务后，于次月10日前（如遇节假日往后顺延）将上三个月的维保记录工单（经临床使用科室验收人员签名确认）、院区维修记录表、请款函等材料交采购人后勤部门核实后，开具正式发票。需提交以下结算资料。
①合同、履约保证金凭证复印件（首次支付时提交）。
②开具的正式发票和请款申请。
